Título: Informe Técnico de Evaluación de Componentes Heredados – Botonera Física

Proyecto: Dynamic Beat

Auditor: Juan Esteban (Líder de Auditoría e Integración)

Introducción: Se realizó una auditoría técnica a la interfaz de entrada física (botones) heredada del diseño inicial. El objetivo era validar si cumplía con los requerimientos de usabilidad para los pacientes de la Fundación Covida.

Hallazgos de Fallos:

- Fallo Mecánico (Dificultad de Pulsación): Los pulsadores seleccionados requieren una fuerza de actuación superior a los 300g. Esto es una barrera crítica para pacientes con movilidad reducida o debilidad muscular severa, invalidando el propósito de una terapia fluida.

- Fallo de Autonomía: El diseño de la botonera exige que un tercero sostenga el dispositivo o asista al paciente en cada pulsación. Esto viola el principio de autonomía del usuario buscado en el proyecto.

- Fallo de Señal (Ruido Eléctrico): Se detectó "rebote" (bouncing) constante en las lecturas, lo que generaba múltiples registros de una sola pulsación, afectando la precisión de los datos enviados al juego en Python.

Conclusión y Acción: Debido a estos fallos, se concluye que la botonera física no es apta para el sistema. Se justifica la integración del sensor ultrasónico HC-SR04, el cual elimina el contacto físico y permite una interacción basada en proximidad, cumpliendo con los estándares de calidad y accesibilidad requeridos.